  - Техническое предложение на выполнение работ (форма 2)

    - Форма Технического предложения на выполнение работ

начало формы

Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Техническое предложение на выполнение работ

Наименование и адрес Участника: _________________________________

- Продукция должна быть упакована и не иметь видимых повреждений;

- Продукция должна быть новой, изготовленной не ранее чем за 6 месяцев до даты проведения поставки;

- Оплата производится после получения 100% продукции на основании подписанной сторонами товарной накладной и счет фактуры;

- Товар должен быть доставлен до склада Заказчика по адресу: 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, Северо-Восточная промзона, филиал АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети, склад ОЛиМТО;

- Транспортные расходы включены в стоимость продукции;

- Продукция должна быть изготовлена согласно ГОСТам, ТУ и иметь сертификаты соответствия ГОССТАНДАРТА России, оригинал технического паспорта завода-изготовителя, комплект технической документации для эксплуатации, обслуживания и ремонта;

- В случае поставки продукции не соответствующей техническим требованиям, Поставщик (Продавец) обязуется в течение 30 дней произвести замену некачественной продукции за свой счёт;

- Оценка победителей будет определяться путём анализа стоимости оборудования с учетом транспортных расходов, затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, предложенных условий оплаты и сроков поставки, соответствию технических параметров.

- Перечень и объем закупаемой продукции

Наименование продукции:

1. Прибор ПКВ/М7 (или аналог*) – 1 шт.

2. Микроомметр МИКО-8 (или аналог*) – 1 шт.

3. Миллиомметр ПТФ-1 цветной цифровой (или аналог*) – 1 шт.

4. Тестер аккумуляторных батарей Fluke BT521 (или аналог*) – 1 шт.

5. Течеискатель DILO 3-033-R002 (или аналог*) – 1 шт.

Требования к продукции и комплектация указана ниже.

- Срок поставки: в течение 40 дней с момента подписания договора.

## Технические требования к продукции.

## 1. Прибор ПКВ/М7.

## 1.1 Назначение ПКВ/М7.

Прибор необходим для измерения:

- Временных характеристик:

- Параметров скорости:

- Характеристик хода:

- Регистрация напряжения и сопротивления в реальном времени.

## 1.2.  Требуемые возможности прибора ПКВ/М7:

-Регистрация в реальном времени токов электромагнитов привода управления коммутационным аппаратом;

- Регистрация посадки напряжения оперативной сети;

-Измерение больших токов соленоидов при помощи токовых клещей;

-Проведение измерений в простых операциях и сложных циклах (В-О, О-В, О-В-О);

-Удаленное управление прибором от ПК;

-Просмотр тех данных, которые были измерены (в табличном и графическом виде) на экране прибора;

-При помощи специального программного обеспечения для ПК можно проводить дополнительные настройки измерения, а именно: создавать таблицы пересчета для датчиков перемещения, а также для датчиков, подключаемых к аналоговому входу прибор.

-Программа позволяет упростить анализ графиков путем их наложения друг на друга, создавать протоколы измерения в требуемой форме, проводить обработку данных, хранить и пополнять базу данных и многое другое.

-Хранение измерений в архиве прибора;

-Передача архива в ПК для создания протокола измерения.

| Характеристики | Значение | Технические характеристики (Участник должен указать данные в соответствии с техническим заданием либо указать эквивалент с подробным описанием технических характеристик) |
| --- | --- | --- |
| Диапазон измерения временных характеристик, с | 0,01 + 5,2 |  |
| Погрешность измерения временных характеристик, мс | ±0,1 |  |
| Диапазон измерения скорости, м/с | 0,002 + 20 |  |
| Погрешность измерения скорости в диапазоне 0-10 м/с,% | ±2 |  |
| Диапазон измерения хода, мм | 0,5 + 900 |  |
| Погрешность измерения хода с датчиком ДП12, мм | ±1 |  |
| Порог срабатывания защиты силового коммутатора при превышении тока, А | 15 + 20 |  |
| Диапазон измерения тока, А | ±14 |  |
| Диапазон измерения напряжения (ампл. значение), В | ±350 |  |
| Диапазон измерения сопротивления резистивного датчика, Ом | 0 + 160 или 0 + 2500 |  |
| Температурный диапазон эксплуатации,°С | -15 + +40 |  |
| Габариты измерительного блока (длина*ширина*высота), мм | 360х290х165 |  |
| Масса измерительного блока, кг | 7 |  |

## 1.3. Технические характеристики ПКВ/М7

## 1.4 Комплектация прибора ПКВ/М7

| ## Наименование | ## Примечание | ## Кол--во, шт. | ## Предложение участника |
| --- | --- | --- | --- |
| Измерительный блок ПКВ/М7 СКБ026.00.00.000 | В стандартной комплектации: сопроводительная документация, Датчики линейного (ДП12) и углового перемещения (ДП21), стержень измерительный (длина 700мм.), кабель сетевой, кабель LAN, кабель входного напряжения коммутатора, кабель местного пуска, кабель дистанционного пуска, кабель датчика (7м.), кабель полюсов-4канала (А,В,С, D), кабель измерения сопротивления, провод заземления, комплект крепежных приспособлений для ВВ российского производства, комплект укладочных средств. | ## 1 |  |
| Пульт управления выключателем ПУВ-регулятор | Выполнение функции – понижения напряжения | ## 1 |  |
| Переходник к кабелю питания. Длина 5м СКБ010.25.00.000-01 | С выпрямителем до 32 А. Подсоединение к сети через евровилку. Температурный диапазон -25ºС ÷ +40ºС. | ## 1 |  |
| Кабель RS-232 | Для подключения прибора к компьютерной сети или ПК. Длина 1,5 м | ## 1 |  |
| Кабель датчика СКБ010.06.00.000-02 | Длина 12м. (в стандартной комплектации длина -7м.) | ## 1 |  |
| Поверка ПКВ/М7 | - | ## 1 |  |
| Комплект для крепления датчика ДП21 | для зарубежных высоковольтных выключателей (ABB и др.) | ## 1 |  |
| Расширенная гарантия на прибор ПКВ/М7 | Дополнительно 1 год (25 месяцев) | ## 1 |  |

578922/683127,96

## 2. Микроомметр МИКО-8.

## 2.1 Назначение МИКО-8.

Прибор предназначен для измерения сопротивления постоянному току:

- Обмоток силовых трансформаторов, измерительных трансформаторов тока, электромагнитов, электродвигателей;

- Уравнивающих, токоограничивающих и других резисторов высоковольтных выключателей;

- Контактов и контактных соединений силовых и сигнальных цепей;

- Кабелей.

2.2 Технические характеристики МИКО-8.

| Характеристики | Значение | Технические характеристики (Участник должен указать данные в соответствии с техническим заданием либо указать эквивалент с подробным описанием технических характеристик) |
| --- | --- | --- |
| Диапазон измерений сопротивления, Ом | 10мкОм ÷ 10кОм |  |
| Пределы допускаемой основной погрешности измерений сопротивления, не более | ±(0,1%+0,5мкОм) |  |
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности нуля шкалы сопротивления, мкОм, не более | ± 0,5 |  |
| Пределы допускаемой суммарной относительной погрешности измерений сопротивления в рабочих условиях, %, не более | ± 0,27 |  |
| Нестабильность измерительного тока в рабочем диапазоне температур, %/с, не более | 0,005 |  |
| Выходное напряжение, В, | не более 20 |  |
| Задаваемые пределы выходной мощности, Вт | 0,3; 1; 5; 20; 62 |  |
| Сетевое напряжение питания: переменного тока (действующее значение), В постоянного тока, В | от 100 до 242 от 100 до 300 |  |
| Напряжение питания от внешнего аккумулятора, В | от 11 до 14 |  |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 120 |  |
| Габариты измерительного блока (длина*ширина*высота), мм | 270 × 250 × 130 |  |
| Температурный диапазон эксплуатации,ºС | -25 ÷ +40 |  |
| Степень защиты измерительного блока от окружающей среды в транспортном положении | IP64 |  |
| Степень защиты измерительного блока от окружающей среды в рабочем положении при открытой крышке | IP20 |  |
| Масса измерительного блока, кг | 3,2 |  |

## 2.3. Комплектация МИКО-8.

| ## Наименование | ## Примечание | ## Кол--во, шт. | ## Предложение участника |
| --- | --- | --- | --- |
| Прибор МИКО-8 СКБ032.00.00.000 | В стандартной комплектации: сопроводительная документация, кабель сетевой, кабель USB, провод заземления, комплект для проверки работоспособности прибора, укладочный комплект. | ## 1 |  |
| Кабель измерительный СКБ032.18.00.000 | Измерение с земли ТС-35кВ. Измерение с крышки трансформатора (35÷500кВ). «Крокодилы» с зевом до 40 мм. Длина 8,5м. | ## 1 |  |
| Кабель измерительный СКБ032.19.00.000 | Измерение сопротивлений по четырехзажимной схеме в индуктивных и безиндуктивных цепях. Длина 3м | ## 1 |  |
| Добавочный резистор СКБ 032.25.00.000 | Для безразборного контроля РПН при полном сопротивлении обмотки меньше 0,5 Ом | ## 1 |  |
| Поверка МИКО-8 | - | ## 1 |  |
| Сумка для кабелей и документацииСКБ126.06.00.000 | - | ## 1 |  |
| Гарантия на прибор МИКО-8. | не менее 13 месяцев | ## 1 |  |

186/199639,62

## 3. Цифровой миллиомметр ПТФ-1

## 3.1 Назначение ПТФ-1

Цифровой миллиомметр ПТФ-1 (название до сертификации - миллиомметр ИТА-2) предназначен для измерений активных сопротивлений электрических цепей, преимущественно обмоток силовых трансформаторов с рабочим напряжением до 500 кВ, а также электрических машин, генераторов и др. обладающих значительной индуктивностью.

## 3.2 Технические характеристики ПТФ-1

| Характеристики | Значение | Технические характеристики (Участник должен указать данные в соответствии с техническим заданием либо указать эквивалент с подробным описанием технических |
| --- | --- | --- |
| Диапазон измеряемых сопротивлений, Ом | 1 мкОм - 2000 Ом |  |
| Весь диапазон разбит на шесть пределов измерений | 1, 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6 |  |
| Количество разрядов цифрового табло | 4 |  |
| Допускаемая основная погрешность для измеряемого сопротивления | 0,5% +1 ед. младшего разряда |  |
| Масса, кг | 4,5 |  |
| Габаритные размеры, мм | 350х210х105 |  |
| Потребляемая мощность, Вт | 60 |  |
| Напряжение питающей сети однофазного переменного тока, В / Частота, Гц | 220 / 50 |  |
| Гарантия на ПТФ-1, не менее | 18 месяцев |  |

## 3.3 Комплект поставки ПТФ-1

| ## № | ## Наименование | ## Кол--во, шт. | ## Предложение участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Миллиоомметр ПТФ-1 | 1 |  |
| 2. | Кабель с зажимами | 2 |  |
| 3. | Сумка для переноски комплекта кабелей | 1 |  |
| 4. | Руководство по эксплуатации | 1 |  |
| 5. | Методика поверки | 1 |  |

80536

## 4. Тестер аккумуляторных батарей BT521

4.1 Назначение

Прибор серии Fluke BT521 для проверки аккумуляторных батарей, одновременно регистрирующий напряжение AC / DC тока, сопротивление, пульсации напряжения и частоты тока, температуру (с помощью интеллектуального щупа Fluke BTL21) для каждого элемента.

4.2 Функции и особенности BT521

4.3 Технические характеристики BT521

| Общие характеристики прибора |  |  | Технические характеристики (Участник должен указать данные в соответствии с техническим заданием либо указать эквивалент с подробным описанием технических характеристик) |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры (В х Ш х Г) |  | 22 см x 10,3 см x 5,8 см |  |
| Масса прибора |  | 850 г |  |
| Размер экрана |  | 7,7 см x 5,6 см |  |
| Интерфейс |  | мини-USB В-типа, встроенный |  |
| Конструкцией предусмотреть наконечники щупов типа «коронка» для работы с незачищенной контактной поверхностью и защитой от проскальзывания |  |  |  |
| Конструкцией предусмотреть ЖК дисплей на одном из щупов с выводом измеряемых параметров и номера элемента |  |  |  |
| Программное обеспечение для ПК Windows с функцией сбора и анализа данных в комплекте |  |  |  |
| Программное обеспечение для iPhone, iPad (бесплатное) |  |  |  |
| Гарантия |  | 3 года |  |
| Характеристики среды |  |  |  |
| Рабочая температура | от 0 до 40 °C |  |  |
| Температура хранения | От –20 до 50 °C |  |  |
| Температура зарядки литий-ионной батареи | от 0 до 40 °C |  |  |
| Высота над уровнем моря при эксплуатации | до 2000 м над уровнем моря |  |  |
| Высота над уровнем моря при хранении | до 12 000 м над уровнем моря |  |  |
| Степень защиты | IP40 |  |  |
| Радио | FCC класс A |  |  |
| Требования по вибрации | MIL-PRF-28800F: Класс 2 |  |  |
| Ударопрочность | 1 м (на ровную бетонную поверхность) |  |  |
| Соответствие стандартам безопасности | 600 В (категория III) |  |  |
| Электромагнитная совместимость | МЭК 61326 |  |  |

4.4 Режимы измерения

| Защита с помощью предохранителя, предохранитель 0,44 A (44/100 A, 440 мA), 1000 В быстродействующий | Технические характеристики (Участник должен указать данные в соответствии с техническим заданием либо указать эквивалент с подробным описанием технических характеристик) |
| --- | --- |
| Одновременно: внутреннее сопротивление, напряжение, температура поверхности отрицательного борна. Время тестирования не более 3с |  |
| Напряжение всей батареи |  |
| Переменное напряжение и частота (Гц) |  |
| Напряжение пульсаций |  |
| Постоянный и переменный ток (и частота) |  |
| Режим протоколирования контрольного разряда |  |
| Автоматическое сохранение и автоматическое удержание измерений в последовательном режиме |  |
| Беспроводная связь (Bluetooth) |  |
| Просмотр памяти |  |
| ## Функции программного обеспечения - Быстрый просмотр сохраненных показаний - Управление профилями батарей - Гистограмма группы батарей с заданными пользователем пороговыми значениями - Архивные данные трендов батарей - Восемь циклов измерения напряжения контрольного разряда - Настройки быстрого отчета - Обновление прошивки анализатора батарей - Переключение показаний проводимости и сопротивления |  |

## 4.5 Комплект поставки BT521

| ## № | ## Наименование | ## Кол--во, шт. | ## Предложение участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прибор для проверки батарей | 1 |  |
| 2. | Интеллектуальные тестовые щупы BTL21со сменными длинными и короткими коаксиальными наконечниками (категория безопасности III до 600В) с удлинителем и датчиком температуры | 1 |  |
| 3. | Базовый измерительный провод BTL10 (комплект) | 1 |  |
| 4. | 4-проводниковый измерительный контакт (комплект) | 1 |  |
| 5. | Тестовые проводники TL175 TwistGuard™ с переходником BTL-A Voltage/Current Probe Adapter | 1 |  |
| 6. | Токовые клещи переменного/постоянного тока i410 | 1 |  |
| 7. | Литий-ионная аккумуляторная батарея 3000 м*Ач | 1 |  |
| 8. | Зарядное устройство 220В/18В | 1 |  |
| 9. | Шнур питания | 1 |  |
| 10. | Калибровочный резистор нулевого сопротивления | 1 |  |
| 11. | Наплечный ремень | 1 |  |
| 12. | Поясной ремень | 1 |  |
| 13. | Магнитный держатель | 1 |  |
| 14. | Запасные предохранители | 2 |  |
| 15. | Запасные наконечники щупов Кельвина | 2 |  |
| 16. | Компакт диск с программой, драйвером для USB и руководством на русском языке | 1 |  |
| 17. | Мягкая сумка на ремне для переноски | 1 |  |
| 18. | Кабель мини-USB (длина кабеля 1 м) | 1 |  |
| 19. | Инструкция по безопасности | 1 |  |
| 20. | Гарантийный формуляр | 1 |  |
| 21. | Краткое справочное руководство | 1 |  |
| 22. | Ярлыки для батареи | 100 |  |

## 5. Течеискатель элегаза DILO 3-033-R002

5.1 Назначение

Обнаружение утечек хладоагентов в системах и хранилищах. Помимо SF6, детектор реагирует на ВСЕ галогеновые (хлоро- и фторо- содержащие) хладоагенты: CFCs (R12, R11, R500, R503 и т. д.), HCFCs (R22, R123, R124, R502 и т. д.), HFCs (R134a, R404a, R125 и т. д.), смеси; AZ-50, HP62, MP39 и т. д.

5.2 Функции и особенности DILO 3-033-R002

- Микропроцессорное управление

- Трехцветный индикатор

- Семь уровней чувствительности (64х кратное увеличение чувствительности)

- Сенсорная клавиатура

- Регулировка чувствительности в масштабе реального времени

- Тест батареи питания

- Индикация заряда батареи

- Соответствует SAE J1627, R134A, R12, R22

- Обнаруживает SF6 и другие галогенсодержащие хладагенты

- Механический насос обеспечивает продув воздуха по датчику

- Функция отключения звукового сигнала

- Портативная и беспроводная конструкция, питание от 2 батарей "С"-типа

- Гибкий датчик из нержавеющей стали длиной 35,5 см

- Кейс для переноски в комплекте

5.3 Технические характеристики DILO 3-033-R002 Параметр; Значение; Технические характеристики (Участник должен указать данные в соответствии с техническим заданием либо указать эквивалент с подробным описанием технических. Максимальная чувствительность; 14 г/год (сертифицировано для SF6). Минимальная чувствительность; менее 0,1 г/год для всех галоген-содержащих хладоагентов и SF6. Способ работы; непрерывный, без ограничений. Время ответа; мгновенное. Время перезагрузки; 1 сек. Время прогрева; около 2 сек. Рабочая температура; 0...+52 °С. Питание; 2 алкалиновые батареи "С"-типа. Время работы от батарей; около 30 часов. Длина гибкого зонда; 35,5 см. Габариты; 229х65х65 мм. Масса; 560 г. Гарантия, не менее; 12 месяцев.

5.4 Комплект поставки DILO 3-033-R002 ## №; ## Наименование; ## Кол--во, шт.; ## Предложение участника. 1.; детектор утечки элегаза (DILO 3-033-R002); 1. 2.; алкалиновые батареи "С"-типа 1.5В; 2х2. 3.; запасной датчик; 1. 4.; пластиковый корпус; 1. 5.; документация; 1.

* Приведенные в настоящем техническом задании номенклатурные обозначения (тип, марка), носят описательный характер и указывают на технические характеристики и параметры товара, связанные с определением соответствия товара потребностям Заказчика. Возможно представление Участником предложений на поставку эквивалента товара с иными номенклатурными обозначениями при условии, что предлагаемые замены равноценны по качеству и техническим характеристикам заявленному товару. В случае если Участником процедуры предлагается эквивалент требуемого Заказчиком товара, в составе своей конкурсной заявки он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. Отсутствие в составе конкурсной заявки подробного технического описания эквивалента заявленного товара может явиться причиной отклонения конкурсной заявки Участника.

* В случае использования эквивалентного товара, участник в обязательном порядке, в составе своего технического предложения, должен указать предлагаемые технические характеристики эквивалента в соответствии с Техническим заданием (приложение 1 к настоящей документации)

_______________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное техническое предложение.

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В техническом предложении описывается вся информация в объеме достаточном для анализа выполнения всех требований Документации, Технического задания (Приложение 1), и с учетом предлагаемых условий Договора (Приложение 2).

      - Техническое предложение по работам будет служить основой для подготовки приложения №1 к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника на подготовку Договора данное предложение следует подготовить так, чтобы ее можно было с минимальными изменениями включить в Договор.