Вопрос: []; 03.10.2016 17:47. Выгружено 04.10.2016 08:56 [Выгрузить] позиция №6(Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Ноябрьские ЭС, Тюменская обл., Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск): (ТКП160СГМ3(-25+75-2,5-6,0-160)Б; к.т. -1,5) – прошу уточнить какой класс точности нужен. В маркировке оборудования указан к.т. 2,5, а в расшифровке 1,5 позиция №7(Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Ноябрьские ЭС, Тюменская обл., Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск): (ТКП160СГМ3(0-120;1,5-6,0-160)А; к.т.- 2,5) - прошу уточнить какой класс точности нужен. В маркировке оборудования указан к.т. 1,5, а в расшифровке 2,5. Прочитать ответ:; 04.10.2016 08:08. Филиал АО «Тюменьэнерго» Ноябрьские ЭС поз.6 ТКП160СГМ3(-25+75-2,5-6,0-160)Б; к.т. -1,5 - нужен класс точности 1,5. поз.7 ТКП160СГМ3(0-120;1,5-6,0-160)А; к.т.- 2,5 - нужен класс точности 2,5.

Вопрос: []; ) 03.10.2016 10:57. Выгружено 05.10.2016 08:13 [Выгрузить] Нижневартовские ЭС: Поз. 6 APPA-36R-II – модель снята с производства, какие аналоги вы рассматриваете? Поз. 8 Клещи электроизмерительные DT3367 не измеряют напряжение до 1000 В, диапазоны данных клещей до 600 В. Просим согласовать. Поз. 19 APPA 80 – не поверятся т.к. не внесена в ГР, просим согласовать поставку без поверки. Поз. 34 ФГ-1007. Просим выбрать диапазон минимального контрольного давления и отдельно выделить значение минимально контрольного давления. Указать расположение штуцера, вверху или внизу. Поз. 41 Указатель положения УП-30 снят с производства. Просим согласовать замену на УП-25, необходимо заполнить опросный лист. Опросный лист отправлен на почту ответственного лица.. Прочитать ответ:; 05.10.2016 08:13. Филиал АО "Тюменьэнерго" Нижневартовские ЭС: Поз.6 APPA-36R-II -возможно к поставке Цифровые токовые клещи MS-2138 Поз.8 Клещи электроизмерительные DT3367 - согласовываем диапазон клещей до 600 В. Поз.19 APPA 80 - Нужен поверенный мультиметр - аналог мультиметр MASTECH MS8200G. Поз. 34 ФГ-1007 - диапазон показаний от минус 0,1 до 0,9 Мпа. Значение минимального контролируемого давления от 0,3 до 0,7 Мпа. Расположение штуцера внизу. Тип климатического исполнения УХЛ2. поз.41 Указатель положения УП-25 не устраивает, замена на УП-31Опросный лист прилагается Скачать файл Опросный лист УП-31.pdf (812 КБ).

Вопрос: []; ) 30.09.2016 12:17. Выгружено 03.10.2016 13:26 [Выгрузить] Когалымские ЭС Поз. 2 ЩВ120. Просим указать единицы измерения отображаемой величины, схему измерения (3П, 4П), аналоговый выход (если нужен). Поз. 3 ЩВ120. Что такое П в названии прибора? У данной модели нет такой модификации. Просим также указать единицы измерения отображаемой величины, схему измерения (3П, 4П), аналоговый выход (если нужен), кол-во интерфейсов, цвет индикации. Поз. 5. ЩП120П. Просим уточнить цвет индикации. Поз. 7 KEW 2608A измеряет напряжение до 600 В, в требованиях указано до 1 кВ. Просим скорректировать.. Прочитать ответ:; 03.10.2016 12:48. Филиал АО "Тюменьэнерго" Когалымские ЭС: Поз. 2 уточняем - ЩВ120–110000/100–300/5–МВт/МВар– 220ВУ–1RS–x–3П–К Поз. 3 уточняем - ЩВ120–110000/100– 600/5–МВт–220ВУ– 1RS–x–3–К Поз. 5 Цвет индикации "КРАСНЫЙ" Поз 7 KEW 2608A напряжение до 600 В..

Вопрос: []; ) 30.09.2016 12:00. Выгружено 05.10.2016 08:13 [Выгрузить] Сургутские ЭС Поз. 13 Амперметр Э42702 400/5^3 120х120 кл.т. 1,5. Изготавливается только Э42702 400/5 кл.т. 1,5 (номинальный тока 5А). просим согласовать. Поз. 19 Э42702 имеет размер 120х120, а у вас указаны габариты 80х80. Просим уточнить маркировку. Поз. 28 Маркировка указана от амперметра - Э42704. А по характеристикам нужен вольтметр -Ц42704. Просим уточнить. Поз. 32 М4265М минимальный диапазон измерений может быть 25-0-25 мВ. Просим согласовать. Поз. 36 АЕТ311. Необходимо уточнить нужна ли опция RTC (формирование метки времени), нужен ли интерфейс Ethernet. указаны, нужны ли какие либо модули? В ТЗ указано не полноценное название прибора Поз. 37 АЕТ311 Необходимо уточнить нужен ли интерфейс Ethernet. Поз. 41 Ц42307 Необходимо уточнить номинальное напряжение: 100В, 127В, 220В, 380В.. Прочитать ответ:; 05.10.2016 07:16. Филиал АО "Тюменьэнерго" Сургутские ЭС: Поз.13 Амперметр Э42702 400/5^3 120х120 кл.т. 1,5 Обозначение «^3» - корень из трех, Амперметр Э42702 400/5 корень из 3, не является перегрузочным. Поз.19 Уточняем Амперметр Э42702 габариты 120х120 Поз.28 Нужен именно Амперметр Э42704 Поз.32 Замену не согласовываем, нужен диапазон 5-0-5 мВ. Поз.36 АЕТ311 - Нужна опция RTC (формирование метки времени) так же нужен интерфейс Ethernet. Поз.37 АЕТ 411 - Нужен интерфейс Ethernet. Поз.41 Частотомер Ц42307 45-55 Гц номинальное напряжение 127В..

Вопрос: []; ) 30.09.2016 08:41. Выгружено 04.10.2016 08:56 [Выгрузить] Добрый день! Грузополучатель: Урайские ЭС. Поз. 3. Необходимо уточнить класс точности. Поз. 12. ЩВ120П - что такое П в названии прибора? У данной модели нет такой модификации. Возможно имелся ввиду прибор ЩВ120? Единицы измерения указаны МВт, а тип прибора - варметр. Просим уточнить. Поз. 13. ЩВ120П - что такое П в названии прибора? У данной модели нет такой модификации. Возможно имелся ввиду прибор ЩВ120? Поз. 19 DDD-RC-2-4-G такого прибора не существует, есть DDD-KC-2-4-G. Просим согласовать. Поз. 22 APPA-36R-II - снят с производства, возможен ли подбор аналога? Поз. 23 Просим согласовать манометр МП3-Уф 0-1,6 МПа кл.т.1,5. Поз. 25 Просим согласовать замену на манометр точных измерений МПТИ-У2 0-2,5 МПа кл.т.0,6. Поз. 29 ТМ2- возможно в ТЗ не правильно указан манометр, манометра ТМ2 не существует, вы имели ввиду ТМ-210Р? Поз. 34 ЩМ96 - При выборе параметра "Интерфейс RS485 и дискретные входы" указано 00, это некорректно, такого выбора нет, возможен выбор либо х либо 04. Поз. 36 АСК-2018 Данного осциллографа нет в ГР, соответственно, он поставляется без поверки. Просим сделать уточнения либо корректировку.. Прочитать ответ:; 04.10.2016 08:33. Филиал АО "Тюменьэнерго" Урайские ЭС: поз.3 Амперметр М42300 шкала 0-10А класс точности 1,5 поз.12 Варметр ЩВ120–110000/100–600/5-±МВт-220ВУ–1RS–ЕР–3П–К поз.13 Ваттварметр ЩВ120–110000/100–300/5-±МВт/Мвар-220ВУ–1RS–ЕР–3П–К поз.19 Индикатор цифровой DDD-КC-2-4-G поз. 22 APPA-36R-II - замена на Клещи токоизмерительные APPA-30R Pro Clamp поз.23 Манометр ДМ 05 МП-ЗУ-100 0-1,6 МПа - возможна замена на манометр МП3-Уф 0-1,6 МПа кл.т.1,5. поз.25 Манометр МП160МЧ 0-2,5МПа - возможна замена на манометр точных измерений МПТИ-У2 0-2,5 МПа кл.т.0,6. поз.29 Манометр ТМ2 (0-2,5МПа) - замена на ТМ210P. поз.34 Уточняем мультиметр щитовой ЩМ96-10000/100-200/5-220ВУ-RS-04-4П-К ТУ 25-7504.211-2010 поз.36 Согласовываем Осциллограф АСК-2018 без поверки..

Вопрос: []; ) 29.09.2016 10:44. Выгружено 03.10.2016 13:26 [Выгрузить] Добрый день! Просьба уточнить по позиции Фазометр вольтамперный Парма ВАФ-А(М) поверка: 1.Какие здесь должны быть измерительные клещи? 2.Какой набор щупов?. Прочитать ответ:; 03.10.2016 08:05. Филиал АО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Тобольское ТПО поз 31. Фазометр вольтамперный Парма ВАФ-А(М) 1. Клещи ИПТ-300 2. Стандартный комплект измерительных щупов..