Приложение 1 к Техническому заданию

Технические требования

к Установке для поверки счетчиков электроэнергии с указанием эквивалента.

Требования к техническим характеристикам Установки для поверки счетчиков электрической энергии ЦУ6804МНС:

| № | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемое значение, предъявляемое к Установке для поверки счетчиков электрической энергии ЦУ6804МНС | Предлагаемые участником технические характеристики к Установке для поверки счетчиков электрической |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основная относительная (приведенная) погрешность в режиме определения погрешностей поверяемых электросчетчиков активной и реактивной энергии (при измерении выходной активной и реактивной мощности), % | от ±0,05 (от ±0,05) |  |  |
| 2 | Основная относительная погрешность в режиме дозирования энергии, % | от ±0,2 |  |
| 3 | Основная приведенная погрешность в режиме калибратора активной и реактивной мощности, % | от ±0,1 |  |
| 4 | Основная приведенная погрешность в режиме поверки преобразователей активной и реактивной мощности с аналоговым выходом, % | от ±0,10 |  |
| 5 | Погрешность установки выходных напряжений и токов (независимо от нагрузки), % | от ±1,0 |  |
| 6 | Частота выходных сигналов*, Гц | от 45 до 66 |  |
| 7 | Диапазон выходных напряжений, В | от 20 до 288 |  |
| 8 | Диапазон выходных токов, А | от 0,001 до 10,0 |  |
| 9 | Выходная мощность на фазу в канале, В*А: — напряжения — тока | до 15 до 20 |  |
| 10 | Коэффициент искажения синусоидальности кривой выходных сигналов, % | не более 1 |  |
| 11 | Значения устанавливаемых коэффициентов мощности (активной, реактивной)** | от 0,01 до 1,0 |  |
| 12 | Вид сети питания | однофазная 220В, 50(60) Гц |  |
| 13 | Потребляемая мощность, не более, В*А | 450 |  |
| 14 | Диапазон рабочих температур, °С | от +10 до +35 |  |
| 15 | Регистрация в ФИФ | да |  |
| 16 | Свидетельство о первичной поверке | да |  |
| 17 | Межповерочный интервал (месяц) | 12 |  |
| 18 | Средняя наработка на отказ, ч | 10000 |  |