Приложение 1

Технические требования к оборудованию с указанием эквивалента

Требования к техническим характеристикам вольтамперфазометра цифрового РЕТОМЕТР-М2

| Для проведения измерений | напряжения, силы тока, частоты, угла сдвига фаз |
| --- | --- |
| Количество | 3 штуки |
| Срок поставки |  |
| Адрес объекта | г. Сургут |

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) предъявляемые к эквиваленту | Требуемое значение предъявляемое к эквиваленту |  |  |  | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики эквивалента |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изготовитель | указывается Завод изготовитель |  |  |  |  |  |  |
|  | Заводской тип (марка) | указывается тип (марка) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование параметра | Значение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество измерительных каналов | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Диапазон частот измеряемого напряжения переменного тока, Гц | 40 - 80 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Входное сопротивление, МОм, не менее | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Основной канал – «U1» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Род тока | переменный/постоянный |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Диапазоны измерений напряжения канала U1, В | 0,010 – 0,060* | 0,060 – 6,000 | 6,00 – 60,00 | 60,0 – 750,0 |  |  |  |
| 1.7 | Пределы допускаемой абсолютной основной погрешности измерения, В | ±0,002* | ± (0,005x+0,003) | ± (0,005x+0,03) | ± (0,005x+0,3) |  |  |  |
| 1.8 | Дополнительные каналы – «U2» и «U3» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Род тока | переменный |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Диапазоны измерений напряжения каналов U2 и U3, В | 0,010 – 0,060* | 0,060 – 6,000 | 6,00 – 60,00 | 60,0 – 750,0 |  |  |  |
| 1.11 | Пределы допускаемой абсолютной основной погрешности измерения, В | ±0,002* | ± (0,01x+0,005) | ± (0,01x+0,05) | ± (0,01x+0,5) |  |  |  |
| 1.12 | * В диапазоне от 0,010 до 0,060 В индикаторный режим. Относительная погрешность представлена на рисунке 1 (типовая). Примечание – В формулах основной погрешности принято обозначение: х – измеренное значение параметра. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ИЗМЕРЕНИЕ СИЛЫ ТОКА |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование параметра |  | Значение |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество измерительных каналов |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Род тока |  | Переменный |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Диапазон частот измеряемой силы переменного тока, Гц |  | 45 – 65 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Диапазон измерений силы переменного тока промышленной частоты (используется клещевая приставка из комплекта поставки), А |  | от 0,04 до 40 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Пределы допускаемой абсолютной основной погрешности измерения силы переменного тока, А: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - для поддиапазона: от 0,005 до 0,040 А** |  | ± 0,001** |  |  |  |  |  |
|  | - для поддиапазона: от 0,040 до 0,400 А |  | ± (0,02х + 0,003) |  |  |  |  |  |
|  | - для поддиапазона: от 0,400 до 6,000 А |  | ± (0,015х + 0,003) |  |  |  |  |  |
|  | - для поддиапазона: от 6,00 до 20,00 А |  | ± (0,015х + 0,03) |  |  |  |  |  |
|  | - для поддиапазона: от 20,00 до 40,00 А |  | ± (0,02х + 0,03) |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Диапазон изменения входного напряжения для каналов I1, I2, I3 (в режиме «РЕТ-ДТ»), В |  | от 0,3 до 3 |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Пределы допускаемой абсолютной основной погрешности измерения по каналам I1, I2, I3 при использовании их в режиме «РЕТ-ДТ» (без учета погрешности измерения РЕТ-ДТ), В |  | ± (0,005х + 0,009) |  |  |  |  |  |
| 2.8 | ** В диапазоне от 5 до 40 мА индикаторный режим. Относительная погрешность представлена на рисунке 2 (типовая). Примечание – В формулах основной погрешности принято обозначение: х – измеренное значение параметра. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование параметра |  | Значение |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Диапазон измерений частоты напряжения, Гц |  | 40 – 80 |  |  |  |  |
| 3.2 | Диапазон напряжения переменного тока, В |  | 0,6 – 750 |  |  |  |  |
| 3.3 | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения, Гц |  | 0,01 |  |  |  |  |
| 3.4 | Примечание – В диапазоне от 0,06 до 0,6 В абсолютная погрешность измерения частоты не более 0,1 Гц |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ИЗМЕРЕНИЕ УГЛА СДВИГА ФАЗ |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование параметра |  | Значение |  |  |  |  |
| 4.1 | Диапазон измерений угла сдвига фаз между напряжением и напряжением, током и током, напряжением и током, |  | от - 180 до 180 |  |  |  |  |
| 4.2 | Диапазон частот измеряемых сигналов, Гц |  | 45 – 55 |  |  |  |  |
| 4.3 | Диапазон напряжения переменного тока, В |  | 0,06 – 750 |  |  |  |  |
| 4.4 | Диапазон силы переменного тока (для клещевой приставки из комплекта поставки), А |  | 0,04 – 40 |  |  |  |  |
| 4.5 | Пределы допускаемой абсолютной основной приведенной погрешности измерения угла сдвига фаз, градусы: - между напряжением и напряжением (между входами U1, U2, U3): - для поддиапазона: от 0,06 до 0,6 В - для поддиапазона: от 0,6 до 750 В - между напряжением и током (между входами U1 и I1, I2, I3): - для поддиапазона: от 0,04 до 0,2 А - для поддиапазона: от 0,2 до 40 А - между током и током (между входами I1 и I3): - для поддиапазона: от 0,04 до 0,2 А - для поддиапазона: от 0,2 до 40 А |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ± 1,8 ± 0,5 ± 3,6 ± 1,5 ± 5,0 ± 2,5 |  |  |  |  |
| 4.6 | Примечания 1 В диапазоне от 0,01 до 0,06 В индикаторный режим. Абсолютная погрешность представлена на рисунке 3 (типовая). 2 В диапазоне от 5 до 40 мА индикаторный режим. Абсолютная погрешность представлена на рисунке 4 (типовая). |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Дополнительные функции |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование параметра |  | Значение |  |  |  |  |
| 5.1 | Возможность проведения измерения трехфазной векторной диаграммы напряжения и тока |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Возможность проведения измерения прямой, обратной и нулевой последовательностей трехфазного сигнала |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Расчет однофазной мощности по измеренному напряжению и току (полная, активная или реактивная) |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Диапазон отображаемых значений, ВА, Вт, Вар, кВА, кВт, кВар |  | 0,001… 999,9 |  |  |  |  |
| 5.5 | Расчет сопротивления по измеренному напряжению и току (полное, активное или реактивное с учетом знака) |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Диапазон отображаемых значений, Ом, кОм |  | 0,001… 999,9 |  |  |  |  |
| 5.7 | Проверка целостности проводника – в режиме «прозвонка» |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Пороговое значение сопротивления в режиме «прозвонка», Ом |  | 10 2 |  |  |  |  |
| 5.9 | Проверка полярности обмоток трансформаторов |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование параметра |  | Значение |  |  |  |  |
| 6.1 | Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерения напряжения и силы переменного тока от изменения температуры окружающего воздуха, на 10С изменения температуры |  | (0,5 основной погрешности) |  |  |  |  |
| 6.2 | Масса прибора (без клещевой приставки, без токовой петли, без чехла), кг, не более |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 6.3 | Масса комплекта (с тремя клещевыми приставками из комплекта поставки, чехлом, сумкой, блоком питания, измерительными щупами и ЗИП), кг, не более |  | 3 |  |  |  |  |
| 6.4 | Габаритные размеры (без чехла), мм, не более |  | 110 × 195 × 45 |  |  |  |  |
| 6.5 | Габаритные размеры (в сумке), мм, не более |  | 270 × 173 × 130 |  |  |  |  |
| 6.6 | Требования безопасности по ГОСТ Р 52319-2005: - класс оборудования - изоляция - категория монтажа (категория перенапряжения) - степень загрязнения микросреды |  | класс II основная CАТ II 2 |  |  |  |  |
| 6.7 | Испытательное напряжение электрической прочности изоляции, В: |  |  |  |  |  |  |
|  | - каналов напряжения относительно корпуса прибора |  | 3250 |  |  |  |  |
|  | - токовые входы и разъем для подключения сетевого адаптера относительно корпуса прибора |  | 500 |  |  |  |  |
| ###### 7. | ###### УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование параметра |  | Значение |  |  |  |  |
| 7.1 | Диапазон рабочих температур, ºС |  | от - 20 до + 40 |  |  |  |  |
| 7.2 | Нормальная температура, ºС |  | 20 ± 5 |  |  |  |  |
| 7.3 | Температура транспортирования, ºС |  | от - 50 до + 50 |  |  |  |  |
| 7.4 | Температура хранения, ºС |  | от 5 до 40 |  |  |  |  |
| 7.5 | Относительная влажность воздуха при 25 ºС, %, не более |  | 80 |  |  |  |  |
| 7.7 | Высота над уровнем моря, м, не более |  | 2000 |  |  |  |  |
| 7.8 | Группа условий эксплуатации по ГОСТ 17516.1-90 |  | М23 |  |  |  |  |
| 7.9 | Группа условий эксплуатации по ГОСТ 17516.1-90 |  | М23 |  |  |  |  |
| 7.10 | Степень защиты по ГОСТ 14254-96: - оболочки - входных клемм |  | IP41 IP20 |  |  |  |  |
| 7.11 | Питание прибора - от встроенного Li-ion аккумулятора, В - от сетевого адаптера, В |  | 3,7 5 |  |  |  |  |
| 7.12 | Потребляемый ток от аккумулятора: - в режиме работы, мА, не более - в выключенном режиме, мА, не более |  | 130 5 |  |  |  |  |
| 7.13 | Время непрерывной работы от полностью зараженного аккумулятора, ч, не менее |  | 15 |  |  |  |  |
| 7.14 | Потребляемый ток от адаптера в режиме заряда, мА, не более |  | 800 |  |  |  |  |
| 8. | ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДЕЖНОСТИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование параметра |  | Значение |  |  |  |  |
| 8.1 | Средний срок службы (кроме аккумулятора, индикатора и сетевого адаптера), лет, не менее |  | 30 |  |  |  |  |
| 8.2 | Средняя наработка на отказ, ч, не менее |  | 10000 |  |  |  |  |
| 8.3 | Среднее время восстановления работоспособного состояния с учетом времени поиска неисправности, ч, не более |  | 3 |  |  |  |  |