Приложение 2

Технические требования к оборудованию с указанием эквивалента

Требования к техническим характеристикам устройства испытательного РЕТОМ-21

| Для проведения измерений | параметров релейной защиты |
| --- | --- |
| Количество | 1 штука |
| Срок поставки |  |
| Адрес объекта | г. Сургут |

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) предъявляемые к эквиваленту |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуемое значение предъявляемое к эквиваленту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики эквивалента |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изготовитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  | указывается завод изготовитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заводской тип (марка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | указывается тип (марка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Источник 1. ВЫХОД «=U1.» Регулируемое напряжение постоянного тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование параметра |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Диапазон регулирования напряжения, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 – 264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Номинальное значение выходного напряжения, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Номинальная выходная мощность, Вт, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Номинальный ток нагрузки, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Размах пульсаций напряжения при Uвых = 220 В и номинальном токе нагрузки, %, не более |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Задержка включения источника, с, не более |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Защита выходной цепи от короткого замыкания, перегрузки и внешнего напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Источник 2. ВЫХОД «~U2». Регулируемое напряжение переменного тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование параметра |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Диапазон работы, выбирается в меню |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Диапазоны регулирования выходного напряжения, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 – 10 |  |  |  |  |  |  |  | 0 – 65 |  |  |  |  |  |  | 0 – 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Дискретность установки выходного напряжения, В, не более |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Диапазоны регулирования силы выходного тока, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 – 10 |  |  |  |  |  |  |  | 0 – 1,5 |  |  |  |  |  |  | 0 – 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Дискретность установки тока: - при нагрузке, Ом - минимальный шаг изменения тока, мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 1,0 |  |  |  |  |  |  |  | 51 1,0 |  |  |  |  |  |  | 220 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Выходная мощность, В∙А, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - номинальная * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в течение 5 с |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Коэффициент нелинейных искажений, %, не более |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Диапазоны воспроизводимых частот сигналов, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 – 45 |  |  |  |  |  |  |  | св. 45 – 55 |  |  |  |  |  |  | св. 55 – 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Дискретность изменения частоты, Гц, не более |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения частоты, Гц: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±0,5 |  |  |  |  |  |  |  | ±0,001 |  |  |  |  |  |  | ±0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Диапазон изменения угла сдвига фаз сигналов напряжения и тока, ° |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 – 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Дискретность изменения угла сдвига фаз, °, не более |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения угла сдвига фаз, ° |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Защита выходной цепи от короткого замыкания, перегрузки и внешнего напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 | * Номинальная мощность достигается в длительном режиме (время выдачи не более 10 мин). При снижении частоты сигналов ниже 45 Гц и при превышении 200 Гц, мощность уменьшается. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Источник 3. ВЫХОДЫ «~U3», «=U4», «~U5», «~U6». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование параметра |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Частота воспроизводимых сигналов тока и напряжения (частота питающей сети), Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 – 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | Защита выходной цепи автотрансформатора и входной цепи трансформатора источника – термопрерыватель: - номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Источник 3. ВЫХОД «~ U3». Регулируемые переменный ток или напряжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование параметра |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Положение переключателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "~ 500 В, 4 А" |  |  |  |  |  | "~ 250 В, 8 А" |  |  |  |  |  |  |  |  | "~ 50 А, 40 В" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Диапазоны регулирования силы тока, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 – 8 |  |  |  |  |  | 0 – 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 – 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Диапазоны регулирования напряжения, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 – 500 |  |  |  |  |  | 5,5 – 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 – 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Защита выходной цепи – термопрерыватель: - номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 | Выходная мощность, ВА, не менее: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - номинальная * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в течение 1 мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в течение 5 с |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Источник 3. Выход«=U4». Регулируемое постоянное или выпрямленное (несглаженное) напряжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование параметра |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Положение переключателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "= 250 В, 8 А" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Пункт в меню работы для постоянного тока Источника 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Выпрямленн." |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Сглаженный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Род тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выпрямленный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | постоянный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Диапазон регулирования напряжения, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,4 – 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,6 – 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 | Диапазон регулирования тока, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 – 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 – 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6 | Коммутируемый ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.7 | Размах пульсаций напряжения от установленного значения, %, при выходном напряжении 220 В, не более: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - при токе 1 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - при токе 5 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.8 | Номинальная выходная мощность, Вт, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Источник 3. ВЫХОД «~U5». Регулируемый переменный ток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование параметра |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Положение переключателя |  |  |  |  |  |  |  |  | "~ 200 А, 10 В" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | Диапазон регулирования напряжения, В |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 – 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 | Выходная мощность, ВА, не менее: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - номинальная * |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в течение 1 мин |  |  |  |  |  |  |  |  | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в течение 5 с |  |  |  |  |  |  |  |  | 3200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в течение 1 с |  |  |  |  |  |  |  |  | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4 | Сила выходного тока, А, не менее: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - длительно |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в течение 1 мин |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в течение 5 с |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в течение 0,5 с |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Источник 3. ВЫХОД «~U6». Регулируемое напряжение переменного тока (ВЫХОД ЛАТР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование параметра |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Диапазон регулирования выходного напряжения, В |  |  |  |  |  |  |  |  | 0** – 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2 | Сила выходного тока, A, не менее: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - длительно |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в течение 1 мин |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в течение 5 с |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в течение 0,5 c |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3 | Выходная мощность, ВА, не менее: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - номинальная * |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в течение 1 мин |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в течение 5 с |  |  |  |  |  |  |  |  | 4500*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в течение 0,5 с |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4 | * Номинальная мощность достигается в длительном режиме (время выдачи не более 10 мин). ** Допускается незначительное напряжение, зависящее от изготовления конкретного ЛАТРа, в диапазоне от 0 до 5 В. *** Выходные параметры обеспечиваются при напряжении сети не ниже 200 В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Источник 3. Сопротивление балластное (СБ). Максимальные допустимые токи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Диапазон | 6 Ω |  |  | 150 Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длит. (< 10 мин) | 3 мин |  | Длит. (< 10 мин) |  |  |  |  |  |  |  | 3 мин |  |  |  |  |  |  | Длит. (< 10 мин) |  |  |  |  |  |  |  | 3 мин |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ~250В, 8А | 2 А | 2,5 А |  | 0,2 A |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 А |  |  |  |  |  |  | 0,2 A |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 А |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ~500В, 4A | 4 А | 5 А |  | 0,5 A |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 А |  |  |  |  |  |  | 0,4 A |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 А |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ~50A, 40B | 25 А | 30 А |  | 3,2 A |  |  |  |  |  |  |  | 6,3 А |  |  |  |  |  |  | 2,5 A |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 А |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ~200A, 10B | 100 А | 120 А |  | 12,8 A |  |  |  |  |  |  |  | 25,3 А |  |  |  |  |  |  | 10 A |  |  |  |  |  |  |  | 16,1 А |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.2 | Защита цепи СБ: термопрерыватель (номинальный ток 4,5 А), термодатчик (температура 70 °С). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ВСТРОЕННЫЙ ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование параметра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Род тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | постоянный / переменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | АМПЕРМЕТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Разрешающая способность измерителя тока, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0001 |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Пределы измерения* силы постоянного тока Источника 1 (I1), А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 2,0** |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Пределы измерения* силы переменного тока входа PA, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Пределы измерения* силы переменного тока Источника 2 (I2), А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5 | Пределы измерения* силы переменного тока Источника 3 (I3), А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.6 | Пределы измерения* силы постоянного тока Источника 3 (I4), А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  | 50** |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.7 | Пределы измерения* силы переменного тока Источника 3 (I5), А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.8 | Минимальное допустимое значение измеряемой величины, % предела измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.9 | Пределы допускаемой приведенной основной погрешности измерения силы тока для предела “2 А” (Источник 1), % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.10 | Пределы допускаемой абсолютной основной погрешности измерения силы тока, А: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - для пределов 70 А, 700 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ± [0,01x+0,001 Xк ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - для остальных пределов (кроме 2 А (I1), 70 А, 700 А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ± [0,005x+0,0005 Xк ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.11 | Минимальное время измерения тока, мс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.12 | Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерения тока, обусловлен-ной изменением температуры окружающей среды – не более 0,5 предела основной погрешности на каждые 10 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Вольтметр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Пределы измерения* напряжения, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Разрешающая способность измерителя напряжения, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 | Минимальное время измерения напряжения, мс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4 | Минимальное допустимое значение измеряемой величины, % предела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.5 | Перегрузочная способность входов, %, от предела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.6 | Пределы допускаемой абсолютной основной погрешности измерения напряжения, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ± [0,005x+0,0005 Xк] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.7 | Входное сопротивление вольтметра, кОм, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.8 | Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерения напряжения, обусловленной изменением температуры окружающей среды – не более 0,5 предела основной погрешности на каждые 10 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Частотомер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Диапазоны измерений частоты по входу напряжения, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 - 45 |  |  |  |  |  | св. 45 - 55 |  |  |  |  |  |  | св. 55 -1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2 | Разрешающая способность измерения частоты, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.3 | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения частоты в рабочих диапазонах измерения напряжения, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ± 0,05 |  |  |  |  |  | ± 0,005 |  |  |  |  |  |  | ± 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.4 | Минимально допустимое значение уровня напряжения при измерении частоты, мВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Фазометр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Диапазон измерения угла сдвига фаз между двумя напряжениями, напряжением и током, двумя токами, ° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0-360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.2 | Разрешающая способность измерения угла сдвига фаз, ° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.3 | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения угла сдвига фаз между двумя напряжениями, напряжением и током, двумя токами в рабочих диапазонах измерения тока и напряжения, ° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ± 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.4 | Минимально допустимое значение уровня напряжения при измерении фазы, мВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.5 | Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерения угла сдвига фаз, обусловленной изменением температуры окружающей среды – не более предела основной погрешности на каждые 10 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.6 | Примечание – Угол сдвига фаз измеряется только в пределах отклонения частоты сети 45-55 Гц. Измерение выполняется только для сигналов основной гармоники. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Дополнительно рассчитываемые параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 | Активная мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.2 | Реактивная мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.3 | Полная мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.4 | Сопротивление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.5 | - активная составляющая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.6 | - реактивная составляющая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XL/XC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.7 | Тангенс угла потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.8 | КПД (коэффициент мощности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CОS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.9 | Погрешность измерения дополнительных расчетных параметров складывается из погрешностей основных измеряемых параметров и определяется как корень квадратный из суммы квадратов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.10 | * Указана верхняя граница диапазона измерений. Выбор предела измерения соответствующего параметра осуществляется в меню устройства. По умолчанию в меню для каждого параметра установлен режим автоматического переключения между диапазонами измерений – АВТО. ** Способность амперметра отображать измеряемые значения ограничивается максимальными возможностями воспроизведения соответствующего источника тока. *** Измерение параметров с заданной погрешностью обеспечивается при времени измерения свыше 320 мс. Примечание – В формулах абсолютной погрешности приняты обозначения: Xк – конечное значение диапазона (предел) измерений соответствующей величины; x – измеренное значение соответствующей величины. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ВСТРОЕННЫЙ ЦИФРОВОЙ СЕКУНДОМЕР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование параметра |  |  | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Диапазоны измерений временных интервалов |  |  | 0,0 – 999,9 мc |  |  | 1,000 – 9,999 c |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 – 99,99 c |  |  |  |  |  | 100,0 – 999,9 c * |  |  |  |  |  | 1000 – 9999 c * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Разрешающая способность |  |  | 0,1 мc |  |  | 0,001 c |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 c |  |  |  |  |  | 0,1 c |  |  |  |  |  | 1 c |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения временных интервалов |  |  | ±0,5 мc |  |  | ±0,01 c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±0,1 c |  |  |  |  |  | ±1 c |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Возможность измерения временных параметров: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - время срабатывания |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - время возврата |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - длительность замкнутого (разомкнутого) состояния |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - разновременность срабатывания и отпускания контактов |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - длительность дребезга контактов |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Дискретные входы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тип дискретных входов |  |  | "сухой контакт"; контакт с потенциалом до + 300 В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - первоначальный бросок тока, мА, не менее |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Дискретный выход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -тип дискретных выходов |  |  | контакт с нагрузочной способностью до ~5 А, 250 В и =5 А, 30 В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - коммутационная способность при напряжении постоянного тока от 24 до 250 В и активной нагрузке, Вт, не менее |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -защита цепи дискретного выхода - термопрерыватель: -номинальный ток, А |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | * Свыше 99,99 с метрологические характеристики не нормируются. Указана типовая погрешность. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование параметра |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Режим одиночного импульса аботы Источника 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - диапазон изменения времени выдачи одиночного импульса |  |  |  |  | 20 – 100 мс с шагом 20 мс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 – 1000 мс с шагом 100 мс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 – 10 с с шагом 1с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уставка заводская, мс |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Импульсный режим работы Источника 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - диапазон изменения времени выдачи и времени паузы импульсов |  |  |  |  | 20 – 100 мс с шагом 20 мс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 – 1000 мс с шагом 100 мс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 – 5 с с шагом 1с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уставка заводская времени выдачи, мс |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уставка заводская времени паузы, с |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Измерение в импульсных режимах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - весь диапазон 20 мс – 10 с |  |  |  |  | любой ручной предел измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - для диапазона 20 – 300 мс |  |  |  |  | предел "6 В" входов PV1, PV2; предел "700 А" выхода I5; предел "10 А" входа PA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - для диапазона 400 мс – 10 с |  |  |  |  | все пределы выходов U3-U6, I3, I5; входов PV1, PV2, PA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Фиксация по току (от измерителей PV1, PV2, PA, I2, I3, I5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - сигнал останова счета для входов PV1 и PV2 (предел по умолчанию "6 В") |  |  |  |  | уменьшение напряжения до уровня 0,1 предела (0,6 В для предела "6 В") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - сигнал останова счета для входа PA и выходов I2, I3, I5 |  |  |  |  | уменьшение тока до уровня 0,1 предела (1 А для предела "10 А") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - дискретность измерения, мс |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Фильтр отстройки от вибрации контакта входов секундомера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - диапазон изменения постоянной времени, мс |  |  |  |  | 1 – 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уставка заводская, мс |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Измерение времени дребезга контактов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - диапазон изменения задержки фиксации замыкания контактов, мс - уставка задержки заводская, мс |  |  |  |  | 0,1 – 10,0 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 | Примечание – Значения временных интервалов импульсного режима даны для частоты сети 50 Гц. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование параметра |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Диапазон рабочих температур, °С |  |  |  |  |  |  |  | от - 20 до + 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Температура нормальных условий, °С |  |  |  |  |  |  |  | 20 ± 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Температура транспортирования, °С |  |  |  |  |  |  |  | от - 50 до + 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Температура хранения, °С |  |  |  |  |  |  |  | от 5 до 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Высота над уровнем моря, м, не более |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7 | Группа условий эксплуатации по ГОСТ 17516.1-90 |  |  |  |  |  |  |  | М23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Питание устройства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8 | - частота однофазной сети, Гц |  |  |  |  |  |  |  | 45 – 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - напряжение сети, В |  |  |  |  |  |  |  | 187 – 264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Наименование параметра |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Степень защиты по ГОСТ 14254-96: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - оболочки |  |  |  |  |  |  |  | IP20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - выходных клемм |  |  |  |  |  |  |  | IP00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Требования безопасности по ГОСТ Р 52319-2005: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - изоляция |  |  |  |  |  |  |  | основная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - категория измерений (категория перенапряжения) |  |  |  |  |  |  |  | CAT II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - степень загрязнения микросреды |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Испытательное напряжение электрической прочности изоляции *, В: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - цепей сетевого питания относительно корпуса |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - токоведущих частей Источника 1, Источника 2 относительно цепей сетевого питания / корпуса |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - токоведущих частей Источника 3 относительно цепей сетевого питания / корпуса |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - входов «К1», «К2» секундомера относительно цепей сетевого питания / корпуса и относительно друг друга |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - между токоведущими частями (относительно друг друга) |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 | Сопротивление изоляции между корпусом и гальванически изолированными токоведущими частями устройства, МОм, не менее |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6 | Защита от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75 |  |  |  |  |  |  |  | класс I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7 | Класс оборудования по ЭМС (в соответствии с ГОСТ Р 51522-99) |  |  |  |  |  |  |  | класс А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.8 | Номинальная потребляемая мощность, ВА, не более |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.9 | Сила потребляемого тока, А, не более |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.10 | Масса устройства, кг, не более |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.11 | Габаритные размеры устройства, мм, не более |  |  |  |  |  |  |  | 540 × 460 × 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.12 | * Напряжение переменного тока, частота 50 Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ХАРАКТЕРИСТИКА НАДЕЖНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование параметра |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Средний срок службы устройств, лет, не менее |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Средняя наработка на отказ, ч, не менее |  |  |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Среднее время восстановления работоспособного состояния с учетом времени поиска неисправности, лицензированным специалистом, ч, не более |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |