# Конкурс (тендер) № 48686 (вскрытие конвертов 15.04.2016 в 09:00)

| Вопрос: [Ответить] | Драгая Марина Алексеевна (ООО "ЭЛЕКТРОНПРИБОР") 31.03.2016 14:33 |
| --- | --- |
| Добрый день! Прошу уточнить по "Хроматек-Кристалл 5000" исп2 (7) (без пусконаладочных работ) следующее: 1. Для чего в комплектации указано 2 (два) Крана 10-ти портовых ручных, кат. КрД10.2-16(1.Р3).52.РН-по ? (для данной задачи вполне достаточно 1 шт.) Можно ли один исключить? 2. Для чего в комплектации указано 2 (два) испарителя насадочных ? (для данной задачи вполне достаточно 1 шт.) Можно ли один исключить? 3. Для решения задачи по определению газов и ионола в трансформаторном масле необходимо, что бы на приборе было установлено 2 (два) детектора ПИД. У Вас указан только один. Можно ли еще один добавить? 4. Есть ли у Вас программа обработки "ХроматэкЭнергетик" -1 шт., Аттестованная газовая смесь - 2 шт. (двуокись углерода, окись углерода, азот, кислород, метан, этан, этилен, ацетилен, водород в аргоне), ГСО на ионол - 1 комплект., Устройство для достижения равновесия - 1 шт., аттестованные методики и руководства пользователя на соответствующие анализы? Тк без вышеперечисленного анализ невозможен. |  |

Ответ:

Добрый день!

- Приобретаемый «Кран 10-ти портовый ручной, кат. № КрД10.2-16(1.Р3). 52.РН-по» требуется в количестве 2 шт. (1 шт. для приобретаемого оборудования, 1 шт. для уже имеющегося оборудования)

- Приобретаемый «Испаритель насадочный» требуется в количестве 2 шт. (1 шт. для приобретаемого оборудования, 1 шт. для уже имеющегося оборудования)

- Приобретаемый «Детектор ПИД» требуется в количестве 1 шт. (1 шт. для уже имеющегося оборудования)

- Необходимая программа "Хроматэк Энергетик ", аттестованные газовые смеси, устройство для достижения равновесия, аттестованные методики и руководства пользователя на соответствующие анализы имеются.

Детектор ПИД - 1 шт. до заказываем, так как 1 штука уже имеется, Кран 10-ти портовый (ручной), Кат. № КрД10.2-16(1.2). 52.РН-по - 2 шт. (1 штука как запасная часть (для замены) у имеющегося хроматографа "Кристалл-5000»; Испаритель насадочный -2 шт. (1 штука как запасная часть (для замены) у имеющегося хроматографа "Кристалл-5000")

Имеется программа "Хроматэк Энергетик «, аттестованные газовые смеси, устройство для достижения равновесия, аттестованные методики.

С уважением инженер-химик Южакова С.Л.

8 3456 396-387